## ITS
# Introduction ITS: issue tracking system of LAZIN Purpose: Record all software related issues

## 2021_大机软件
问题编号 | 问题标题 | 问题描述 | 问题产品 | 提问题厂商 | 负责人 | 解决进展 | 解决日期 | 解决状态 | 版本发布
| 通过work_type设置不同的检查范围，以及AF的位置 | 如果是SLC基板，在A面边的位置有10mm左右的斜面 这个不需要检查，不能在这个位置内AF | 2号机 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/15：可以通过修改recipe实现，目前暂不修改代码 | 2021-10-18 | done | none
| 2号机使用SLC基板时，概率性扫描到右侧时出现加速度过大导致的出错 | 可能是lodas.ini中的S_RATIO设置过大导致， 如果是100的话，S大，加速度瞬间可能过大， 如果是0的话，加速度是不变的 | 2号机 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/15：通过S_RATIO的修改，以及加速度的保护值加大，基本可以解决
| 2号机使用SLC基板时，假缺陷增加 | 修改了TAKE_BACK,之后出现 | 2号机 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/18:现场解决时问题未复现，暂时先挂起
edge search时，Y如果失败，第二次时X必然失败
edge search时结束之后，有时候所有的速度会变成edge search的速度，非常慢
review ccd时，手动的上下左右移动，X2轴的offset没有考虑进去，导致到了边缘1400后，再无法移动，X2目标到不了
B面出现FS假缺陷，高达3000，并且与位置无关，任何位置出现

## 2021_小机软件
问题编号 | 问题标题 | 问题描述 | 问题类型 | 问题产品 | 提问题厂商 | 负责人 | 解决进展 | 解决日期 | 解决状态 | 版本发布 | 客户验证跟踪
1 | compare不正常表示 | hoya-1:compare不正常表示，after, inc dec等显示为0 现场多次出现问题 |  | BI12 | 張さん | 張小龍 | 目前已经解决 | 2021-09-29 | done | lodas_desktop_Install_20210929.zip
2 | 自动化操作增加autoreview | hoya-2 autoreview在scan结束就执行，在autoreview结束后，再弹出scan结束的窗口 | 新功能 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | doing
3 | Recipe中配置了merge，但没有生效 | 配置了merge的distance为180,但实际生成的两个文件差异不大 1 aging只保留了最后一次的数据（defect map） | BUG | BI12 | 張さん | 張小龍 | 2021/11/2:修改，但没有重新打开recipe时出现问题，已经修改合入，待发布 2021/10/20： 1 通过实际验证，实际使用了distance为10进行merge，代码中可能有BUG 2 必现条件：第一次打开时没有选择merge，或者merge使用的distance是10，然后修改为180，保存但没有重新打开，而直接使用 问题是RecipeParameter::Load只调用一次 但是MergeSimilarSquare是在Load中设置， 中间过程如果修改，但是没有重新打开过recipe是无法更新这个参数的 |  | done
4 | 指示灯一直是绿色在闪， | hoya-4 指示灯一直是绿色在闪， | 修改点 | BI12 | 張さん | 張小龍 | 当前的设置如此，后续讨论后再修改 |  | waiting
5 | Vload还没有结束，Y轴就动，导致碰撞 | hoya-5 Vload还没有结束，Y轴就动，导致碰撞 |  | BI12 | 張さん | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 |  | done | lodas_offline_Install_20211006.zip
6 | area count计算不准确 | 台湾问题：使用classify的方式，获取大颗粒缺陷 | 软件性能 | BI8 | oliver | 張小龍 | 当前通过slice的大小作为area count的标准，有误差 其它的算法，merge classify需要再讨论确定 |  | waiting
7 | HAZE 自动化 | HAZE AUTOREVIEW |  | BI8 | oliver | 張小龍 | lodas_desktop_Install_20211008.zip 1 可以auto scan haze 2 可以通过ini配置 3 可以保存并读取文件 |  | done
8 | CCD画线并保存 | 1、测量时，图像上能显示标注线及尺寸。 | 新功能 | BI12 | HOEQ | 陳超 | 1 解决保存时bitmap占用句柄导致的无法保存问题 |  | done
9 | BI12全自动化操作 | 2、AutoAF自动对焦勾选后，不起作用。每片制品放入，均需手动对焦 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
10 | CBS只显示配置部分 | 3、右上角LPD COUNT STEP中9个尺寸段全部需设定， 每回均全部显示 |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
11 | CBS柱状图显示 | 4、下方classify中柱形图只显示Large、M、S（大、中、小欠陷个数） |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
12 | CBS无法自动计算显示 | 5、每次换制品后，右上角的欠陷个数显示都需要手动计算，勾选显示， |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
13 | MERGE配置问题 | 6、软件中“use merge"勾选，每次打开都需重新勾选 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
14 | OFFLINE版本发布给客户 | 7、办公室电脑中可操作的程序安装 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-29 | done | lodas_offline_Install_20210927.zip
15 | CBS不支持AGING | 8、Aging勾选，多回扫描检查时，右侧“缺陷显示区”中不更新data |  | BI12 | HOEQ | 陳超 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
16 | map只有merge的，没有非merge的 | 9、多回扫描，自动保存的map,每回扫描图片两张，但都是merge的 |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 问题已经解决，更新版本即可 | 2021-09-30 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
17 | HAZE BS FS PD全部显示 | 10、Haze Scan中现在显示BS值和PD值（PD未装） |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | BS FS PD全部显示 | 2021-09-29 | done | lodas_desktop_Install_20211001.zip
18 | 300Mm漏气 | 11、φ300制品每次1回吸附都漏气 | 非软件 | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 等厂商进一步反馈进展 |  | hold
19 | HDIO配置说明书 | 12、TOOL中HDioForm中output 1~32都是控制什么的？ |  | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 已经完成 | 2021-09-29 | done | 已经发布
20 | 易损件的清单 | 13、易损耗的部件，需要提前做备品的清单 | 说明书 | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 待社内讨论后，再给出 |  | done
21 | compare修改 | 1直接选择算法2，参数从recipe读取 2 out dir 使用after的位置，用户不需要选择 | 软件 | BI8 | 韶光 | 陳超 | 修改完成 |  | done
22 | reviewform界面尽量小 | lodas与review同时打开时不相互影响 | 修改点 | BI8 | 韶光 | 陳超 | 已经修改，待发布 |  | done
23 | reviewform宽度变窄，并且最大化打开 |  | 修改点 | BI8 | 韶光 | 陳超 | 已经修改，待发布 |  | done
24 | only FS增加 |  |  | BI8 | 韶光 | 陳超 | 修改完成 |  | done
25 | aging和map保存编号从1开始 |  |  | BI8 | 韶光 | 陳超 | 修改完成 |  | done
26 | compare结束之后，再scan，不实时显示map了 |  |  | BI8 | 韶光 | 陳超 | 是因为多线程，界面操作导致的崩溃，已经修改完成 |  | done
27 | 客户发现autoreview的结果不符合预期 | 实际只有30个点，但是显示170个缺陷统计 | 软件 | BI8 | 韶光 | 張小龍 | 2021/10/12：用户暂时未反馈，先关闭，有新问题，以新问题跟踪 2021/9/28：尚未确认清楚问题，获取到用户数据之后，与用户交流定位。 |  | done
28 | aging时如果点击stop,再点击START，数据被清空 |  | 软件 | BI12 | HOEQ | 張小龍 | 暂不处理 |  | hold
29 | LODAS APP国际化 | 显示中文化，英文化，日文化可配置 | 新功能 | BI12 | 百盛 | 陳超 | 合入单独分支，待验证后，合入主线 |  | done
30 | ADC精度差 | ADC精度差 是问题37 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | doing
31 | merge後表示遅い | 在recipe中配置了merge功能，检查速度变慢 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | doing
32 | UI設計需要系統改良 | UI設計需要系統改良 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | doing
33 | HAZE通过波形的方式实现 |  | 新功能 | BI12 | 張さん | 張小龍 | 2021/10/11：代码修改完成，但是没有打开该功能，因为有一个疑问 wave在非haze时，如何还原？Wave与scan review的配置略有不同 |  | doing
34 | 软件CCD自动对焦实现 | 通过网上的对焦算法仿真，取右上脚的区域， 不对焦大约是3分；对上焦之后是5分，可以尝试开发 1、Tenengrad梯度方法 2、Laplacian梯度方法 一、对焦算法结构 1、获得当前帧图像 2、图像清晰度计算 3、下一步马达位置计算 4、马达驱动 驱动马达之后，从新获得新的帧图像，继续清晰度计算，获得信息对焦位置，不断循环，直到找到最高清晰度的马达位置，对焦完成。 开发内容： CCD部分： 1 根据新的SDK集成DLL，替换旧的DLL 2 DLL中要提供bitmap获取接口 对焦算法部分 1 算法打分接口 驱动马达部分 1移动算法 | 新功能 | BI12 | 張さん | 張小龍 | 2021/11/2：第一次对焦测试版本已经完成，待分析后，进一步修改 2021/10/11：完成了接口集成 |  | doing
35 | AutoReview AI面积计算 | 算法已经有，需要将像素面积转化成实际面积 | 新功能 | BI12 | 張さん | 張小龍 |  |  | doing
36 | REVIEWFORM每次500 1000切换都显示到中间 |  | 修改点 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | done
37 | AutoReview通过classify找的前10误差大 | 有的一个大缺陷分成了好几个小的，有的前10找的也不对 | 软件性能 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | done
38 | AutoReviewHaze是否可以在缺陷检查时，直接得到 | 现在是auto haze要单独执行，如果用户需要在执行检查缺陷时同时得到，可以吗？ | 客户疑问 | BI8 | oliver | 張小龍 |  |  | waiting
39 | 出现缺陷溢出，但实际显示为0 | 并且除非重启APP，否则一直存在 |  | win7 | hoya日本 | 張小龍 | 1 defect本来是52万，但如果打开了缺陷文档 ，会被修改 2 修改方案是在开始检查时，如果不是52万，则强制所有数据重新分配 3 版本已经发布，待有问题再跟踪 | 2021-10-08 | done | lodas_hoya_Install_20211008.zip
40 | 不可更改参数，限制修改 |  | 修改点 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 11月初发布版本 |  | done
41 | 仪器校验，对标方法详细操作说明 | 撒了标准粒子，如何对标 | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 11月初发布说明书 |  | doing
42 | 比对操作说明 |  |  | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 已经提供说明书，在manul中可以找到 | 2021-10-08 | done
43 | 测试参数设置说明及操作步骤说明书 |  | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 2021/10/11：已经提供，但是其中还有些日语，可能有描述不对的地方，需要修改后，再提供 11月初完成说明书修补 |  | done
44 | 测试其它尺寸测试文件的制作方法 |  | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 远程通话，协助解决 11月初完成说明书 |  | done
45 | 设备日常保养方法 |  | 说明书 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 11月初完成说明书 |  | doing
46 | 界面主要操作步骤汉化 |  | 新功能 | BI12 | 百盛 | 張小龍 | 同29，待开发，可以先开发主界面 11月初发布第一个版本，做出主界面汉化 |  | done
47 | 镜头撞到基板 | Z轴往前冲的问题，以往解决的问题 1 极性设置出错会往前冲 2 断线的情况下， 1月份已经合入版本 当前是在CCD调节过程中出现撞的情况 通过代码分析可能是ini的配置问题，需要进一步跟踪 |  | win7 | hoya日本 | 張小龍 | 2021/11/2：目前看用户用错了recipe， Z轴的长度，该值在genban.ini中保存 |  | doing
48 | lodas_register工程修复 | 2021/11/12：使用tools中的RegController，只有一个exe | BUG | win10 | 張小龍 | 張小龍 | 2021/11/26:已经上库 2021/10/18：实现只有一个exe，不需要安装 2021/10/19：界面增加Log |  | done
49 | shading功能无效 | 1 工程更新，tools下的pcie_controller 2 FPGA分析后没有问题，需要我们再测试一下该功能 | BUG | win10 | 張さん | 張小龍 |  |  | doing
50 | wave haze wave在最大化时wave haze的位置异常 |  | BUG | win10 | 張さん | 張小龍 |  |  | done
51 | 使用英文版win10窗体过大导致全屏无法显示 | 由于属性使用了FONT scale导致 | BUG | win10 | 張さん | 陳超 |  |  | done
52 | 划直线检测 |  | 新功能 | win10 | oliver | 張小龍 |  |  | doing
53 | unload时 06寄存器laserpower设置为0 |  | BUG | CI8 | 張さん | 張小龍 | 2021/11/8:合入主线 |  | done
54 | 在保存文档中增加检测时长 |  | BUG | BI8 | 張さん | 陳超 |  |  | done
55 | 找出缺陷位于表面还是反面 | 台灣晶技全球規模最大的石英震盪器廠商， 他們想導入表面檢測設備， 上週已經做過測試，我們的設備可以量測沒問題。 客戶希望我們能進一步判別缺陷是在表面或非表面(裡層或背面)， 我看我們測試的結果應該是有機會能判斷出來。 比方說 （这个例子的影响因素，产品透明度，厚度，激光强度，slice应该设置成多少，影响因素最好都体现在recipe当中） BS>2000 有9成會是表面大型particles， FS>2000，但是BS小於500，9成是裡層或背面， FS>BS，可能是非表面， 我們是否可以把這類邏輯加入軟體判定中? 不需要100%準確，但是可以讓客戶有個參考數據， 應該大多客戶會提出這樣的要求! | 新功能 | BI8 | oliver | 張小龍 |  |  | doing
56 | 版本更新脚本升级成增加库名和分支名 |  | 脚本 | Config | 張小龍 | 張小龍 |  |  | doing
57 | 改版界面后的增加修改 | echo unload 图标变大， footon clear alarm图标小 cbs 要修改，需要增加一个弹窗 | 新功能 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | done
58 | 台湾机器客户要求 | 界面尽量与KLA相同 | 新功能 | BI8-2 | 張さん | 張小龍 |  |  | doing
59 | 输出全部laser review图像并保存预开发 |  | 新功能 |  | 張さん | 陳超 |  |  | doing
60 | laser review的图像，通过灰度调节，获取slice | 灰度调节的值，换算成slice的值，把值标在旁边 | 新功能 | BI12 | 張さん | 陳超 |  |  | doing
61 | 增加Log拷贝/导出功能 | 方便用户操作，无需手动找log目录 | 新功能 |  | 王さん | 張小龍 |  |  | done
62 | 增加Log在程序中可以直接显示的窗体 | 用RichTextbox来显示，实时滚动到最后一行。 | 新功能 |  | 陳超 | 陳超 |  |  | doing
63 | 增加Error号 | 在右上角加上Error号显示，这个功能要在UI调整后增加 | 新功能 |  | 王さん | 張小龍 |  |  | waiting
64 | 加强不同模式/身份下不同功能的使用权限的设计 | 划分好不同模式/身份下可使用的权限，主要是配置和参数以及菜单按钮的置灰 | 新功能 |  | 張小龍 | 張小龍 |  |  | waiting
65 | Reivew界面显示传感器成图突破8bit限制 | 用双色/多色/HSV等方式突破原灰度图像8bit的限制 | 新功能 |  | 陳超 | 陳超 |  |  | waiting
66 | 优化BSFS的光高取值的问题 | 优化BS和FS仅靠slice取光高的算法 | 新功能 |  | 陳超 | 陳超 |  |  | waiting
66 | 加强Log窗体的筛选显示功能 | 后期加入Error号后，可以做Log的分类和筛选功能。 | 新功能 |  | 陳超 | 陳超 |  |  | waiting
67 | only BS增加 |  | 新功能 | BI8 | oliver | 陳超 |  |  | done
67 | 硬盘Raid |  | 新功能 |  | 張さん | 陳超 |  |  | waiting